## Slide 1: Dispatcher
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료
Subscriber
반출입기 Status
분석기 Status
폐기설비 Status
Stocker Status
Async
Async
Sync
Sync
Publisher
반출입기와 분석기도 주기적으로 Sync로
Status 갱신
MoMa Scheduling
Async/Sync
Events to MoMa (9 Events)

## Slide 2
Action Commands from Dispatchers

## Slide 3: Pick & Put Actions at Nodes (Except MoMa)
Node | Actions | 실병 | 분석완료병 | 재검대기병 | 공병
InOutBot | Pick | ✓ |  |  | 
 | Put |  |  |  | ✓
Stocker | Pick | ✓ | ▲(2) | ✓ | ▲(3)
 | Put | ✓ | ▲(4) | ✓ | ▲(5)
Analyzer | Pick |  | ✓ | ✓ | 
 | Put | ✓ |  |  | 
Disposer | Pick |  |  |  | ✓
 | Put | ▲(1) | ✓ | ✓ (대기시간만료) | 
반출입기에 입고된 실병을 분석 안하고, 폐기  간혹 발생됨
분석기에서 분석이 완료(재검 없음)된 분석완료병을 Stocker에 잠시 대기  Disposer가 Full인 경우에 발생 가능하나, Disposer에 여유 Capa가 있으므로 거의 발생 안됨
Disposer에서 세척 완료된 공병을 Stocker에 잠시 보관  반출입기가 Full인 경우에 발생 가능하나, Disposer에 여유 Capa가 있으므로 거의 발생 안됨
2번과 같은 경우
3번과 같은 경우

## Slide 4: Status Definition of Each Nodes
Subjcet | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7
Bottle Pack | Filled (실병) | Empty (공병) | Complete (분석완료) | Waiting (재검대기) | Disposed (폐기) | Missing | Reserved
반출입기 | On/Off | Busy | Idle | Error | Maintenance | Full | Reserved
분석기 | On/Off | Busy | Idle | Error | Maintenance | Full | Reserved
Stocker | On/Off | Busy | Idle | Error | Maintenance | Full | Reserved
폐기설비 | On/Off | Busy | Idle | Error | Maintenance | Full | Reserved
MoMa | On/Off | Busy | Idle | Error | Maintenance | - | Reserved

## Slide 5: Priority of Realtime Events to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
재검 병을 분석기에서 Stocker로 이동
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료
우선순위 재검토 예정

## Slide 6: Actions from 반출입기 to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 7: Actions 반출입기 to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
  Open 반출입기 Door
    Pick 실병 from 반출입기
    Put 실병 to MoMa
  Close 반출입기 Door
  Send Map to 반출입기
  Move MoMa to 외부세척기(분석기)
  Put 실병 to 외부세척기
  Move MoMa to 분석기
  Open 분석기 Door
  Get Map at 분석기
    Pick 실병 from MoMa
    Put 실병 to 분석기
  Close 분석기 Door
  Send Map to 분석기
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
  Open 반출입기 Door
    Pick 실병 from 반출입기
    Put 실병 to MoMa
  Close 반출입기 Door
  Send Map to 반출입기
  Move MoMa to Stocker
  Open Stocker Door
  Get Map at Stocker
    Pick 실병 from MoMa
    Put 실병 to Stocker
  Close Stocker Door
  Send Map to Stocker
Get
Get
Put
Put

## Slide 8: Actions from 분석기 to MoMa
재검병을 분석기에서 Stocker로 이동
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 9: Actions from 분석기 to MoMa
재검병을 분석기에서 Stocker로 이동
  Move MoMa to 분석기
  Get Map from 분석기
  Open Door at 분석기
    Pick 재검병 at 분석기
    Put 재검병 at MoMa
  Close Door at 분석기
  Send Map to 분석기
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at Stocker
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
  Move MoMa to 분석기
  Get Map from 분석기
  Open Door at 분석기
    Pick 완료된 병 at 분석기
    Put 완료된 병 at MoMa
  Close Door at 분석기
  Send Map to 분석기
  Move MoMa to 폐기설비
    Pick 완료된병 at MoMa
    Put 완료된 병 at 폐기설비
(폐기설비는 Map 불필요)
Get
Get
Put
Put

## Slide 10: Actions from Stocker to MoMa
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 11: Actions from Stocker to MoMa
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 재검병 at Stocker
    Put 재검병 at MoMa
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
  Move MoMa to 외부세척기(분석기)
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at 외부세척기
    Put 재검병 at MoMa
  Move MoMa to 분석기
  Open 분석기 Door
  Get Map at 분석기
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at 분석기
  Close 분석기 Door
  Send Map to 분석기
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 재검병 at Stocker
    Put 재검병 at MoMa
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
  Move MoMa to 폐기설비
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at 폐기설비
(폐기설비는 Map 불필요)
Get
Get
Put
Put

## Slide 12: Actions from Stocker to MoMa
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 공병 st Stocker
    Put 공병 at MoMa
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
    Pick 공병 at MoMa
    Put 공병 to 반출입기
  Send Map to 반출입기
Get
Put

## Slide 13: Actions from 폐기설비 to MoMa
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 14: Actions from 폐기설비 to MoMa
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
  Move MoMa to 폐기설비
  Get Map from 폐기설비
    Pick 공병 at Stocker
    Put 공병 at MoMa
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
    Pick 공병 at MoMa
    Put 공병 at 반출입기
  Send Map to 반출입기
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
  Move MoMa to 폐기설비
  Get Map from 폐기설비
    Pick 공병 at Stocker
    Put 공병 at MoMa
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Put 공병 st MoMa
    Put 공병 at Stocker
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
Get
Get
Put
Put

## Slide 15: Pack Scenario
No Pack
1 Pack
>1 Pack
Pack Scenario #1
Pack Scenario #2
Pack Scenario #3
Recipe/의뢰건 관리  Recipe ID