## ver.240725
[10 empty] | 상위 System | [7 empty] | 전처리분석 설비
순번 | 단계 | 상태 | 행위주체 | 행위 | 비고 | Abnormal case | 의뢰자 | 분석자 | AIMS | MES (분석실) | TC | MCS | RCS | 상위 System | 반출입기 | Robot | Bottle STK | ESI DB | 전처리 설비 | 분석 설비 | 라벨 제거기 | 폐기 자동화 설비
1 | 1 | 사전 협의 | 의뢰자 | 분석 문의 (e-mail / messenger) |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 사전 협의 | 분석자 | 문의 수령 및 협의 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 공병 준비 | 의뢰자 | 의뢰서 작성 (AIMS) 반출입기에서 보관중인 공병 목록 확인, 선택 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 공병 준비 | 분석자 | 의뢰서 검토 후 접수 | ※ 야간/주말 긴급건 처리방안 강구 필요 예) 사전 협의건에 한해 의뢰자가 '긴급협의건' check 하면 자동 접수되도록 AIMS 에 구현 등 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 공병 준비 | AIMS | 의뢰 접수되면 상위 System으로 의뢰 정보 전달 | ※ '(별첨) 의뢰관리DB' sheet 참조 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 공병 준비 | 상위 System | 전달된 (또는 가져온) 의뢰 정보 기반 DB 구성 ('의뢰관리DB'), 의뢰건별 PW 생성 (Project No. 중간 4자리 숫자) 후 의뢰자에게 알림 -> 의뢰건별 PW 생성 - 프로젝트 번호의 4번째 토큰으로 한다. | ※ 활성화되어 있는 PW와 중복되는 경우 변경 생성 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 공병 준비 | 상위 System | -부족한 경우 준비작업 Hold 후 분석자에게 알림 -부족하지 않은 경우 각 의뢰 시료마다 Barcode 할당 (추적 관리) -> Barcode 할당 X -> Barcode 매칭 | ※ 부족한 경우 준비되면 작업 재개할 수 있도록 대기 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 공병 준비 | 상위 System | 반출입기에 공병 준비 지시 | ※ 필수 전달 Data ① PW ② 의뢰자 ③ 총 시료수 ④ 시료내역-Material Name ⑤ 시료내역-조건 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | 공병 준비 | 반출입기 | 의뢰건별 공병 준비 후 반출 대기 | ※ 시료정보 및 경고표지 출력, 부착 후 보관 | ※ (위너스테크) 준비 완료된 상태에서 의뢰 취소되는 경우 처리방법 결정 필요 → 라벨 붙여진 바틀을 공병반출기의 로봇 Interface 쪽으로 자동 반출, 로봇이 라벨 제거기로 운송하는 방법 건의 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 공병 반출 | 의뢰자 | 반출입기에 PW 입력 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | 공병 반출 | 반출입기 | 입력된 PW 기반 DB로부터 의뢰자 이름 Matching, 확인창 Pop-up |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | 공병 반출 | 의뢰자 | 예 / 아니오 선택 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | 공병 반출 | 반출입기 | 아니오 → PW 입력하기 전 화면으로 돌아감 예 → 준비해둔 공병 반출, 완료 후 '완료' Pop-up & 분석자에게 알림 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4 | Sampling | 의뢰자 | 시료 Sampling |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 5 | 시료 반입 | 의뢰자 | 반출입기에 PW 입력 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3 | 시료 반입 | 반출입기 | 입력된 PW 기반 DB로부터 의뢰자 이름 Matching, 확인창 Pop-up
19 | 3 | 시료 반입 | 의뢰자 | 예 / 아니오 선택
20 | 5 | 시료 반입 | 반출입기 | 아니오 → PW 입력하기 전 화면으로 돌아감 예 → 반입구 개방 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 5 | 시료 반입 | 의뢰자 | 시료 반입후 완료 버튼 클릭 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 5 | 시료 반입 | 반출입기 | 반입구 폐쇄 및 입고 검수, 상위 system에 입고 정보 송신 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 5 | 시료 반입 | 반출입기 | 시료 Cap torque 조절 후 보관, 상위 system에 Cap torque 조절 완료 정보 송신 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 6 | 분석 준비 | 상위 System | '분석법DB' 참조하여 입고된 시료 할당 | ※ '(별첨) 분석법DB' 참조 ※ 입고된 시료의 Main 분석설비부터 상태 조회하여 가용여부 판단, Main 분석설비 상태 확인 －정상 & 대기중 → 분석 Capa. 확인 (아래 참고) －정상 & 사용중 → STK 대기 －PM중 → Back-up 분석설비 상태 확인 ※ 할당 대상 분석 설비의 분석 Capa. 와 의뢰 현황 실시간 대조하여 처리. 1) 1순위 의뢰 1건의 시료가 분석 Capa. 를 초과하는 경우 → Capa. 수량만큼만 우선 분석, 나머지는 STK 대기. 2) 1순위 의뢰 1건의 시료가 분석 Capa. 이내인 경우 (특이사항 없음) 3) 2순위 이상 의뢰건까지 Capa. 충족하는 경우 → 모두 설비 안착한 후 동시 분석 4) 2순위 이상 의뢰건 중 특정 순위 의뢰건까지만 Capa. 충족하는 경우 → Capa. 충족하는 의뢰건까지만 분석, 나머지는 STK 대기. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 6 | 분석 준비 | 상위 System | 할당된 분석 설비의 전처리 ESI 설비로 반입된 시료 Barcode 전송 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 6 | 분석 준비 | ESI DB | 반입된 시료 Barcode 목록 Receiving 처리 | ※ '분석법DB' 참조하여 입고된 약액에 할당된 호기에서 SampleType 선택 필요 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 7 | 시료 운송 | 상위 System | Robot 에게 지정한 위치로 시료 운송 명령 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 7 | 시료 운송 | Robot | 반출입기로부터 STK 또는 분석 설비로 시료 운송 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 7 | 시료 운송 | Robot, 전처리 설비 | 분석 설비 상태 재확인 후 시료 적재 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
30 | 7 | 시료 운송 | 상위 System | Robot 작업 추적, 지시한 작업 완료될 경우 전처리 설비에게 적재 완료 송신 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 7 | 시료 운송 | 전처리 설비 | 적재 완료되면 문 닫은 후 대기 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | 8 | 분석중 | 상위 System | 전처리 설비 문 닫힘 확인 후 분석 시작 지시 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8 | 분석중 | 전처리 설비, 분석 설비 | 사전 지정된 Recipe (SampleType) 기반 분석 수행 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
34 | 8 | 분석중 | 전처리 설비 | 분석 완료되면 상위 System에 완료 정보 송신 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | 8 | 분석중 | 상위 System | 의뢰자에게 Data 검토 요청 | ※ 설비명, 시료명 포함 알림 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 8 | 분석중 | 분석자 | Data 검토 및 승인 | ※ Data 검수 자동화는 별도 논의 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 8 | 분석중 | 전처리 설비 | 승인된 Data set을 상위 system으로 송신 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 8 | 분석중 | 상위 System | AIMS 에 해당 의뢰건 결과 Data 등록 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 8 | 분석중 | AIMS | 결과 Data 등록되면 결과서 결재 자동 상신 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 8 | 분석완료 | 분석자 | 결과서 확인 및 결재, 분석 종료 | ※ '(별첨) 의뢰관리DB' 참조 －Interrupt box 구현, 유저가 Check 하는 경우 다음 단계 (시료 회수) 자동 진행하지 않고 대기상태로 전환 －대기상태에서 재분석/작업재개 선택 재분석 → 그대로 분석 재시작 작업재개 → 다음 단계 (시료 회수) 수행 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 9 | 시료 회수 | 상위 System | Robot 에게 분석 완료 시료 STK 보관 지시 | ※ 보관 기간 Default 값을 설정할 수 있도록 하여 사전 설정한 기간동안 STK 에 보관, 재분석해야 하는 경우 Schedule 에 삽입 가능하도록 구현 의뢰건 set 마다 보관기간 추적, 보관기간 변경 및 즉시 폐기 지시 가능하도록 구현 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 10 | 시료 회수 | Robot | 전처리 설비로부터 STK로 시료 운송 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 11 | 라벨 제거 | 상위 System | 보관 기간 만료 또는 폐기 지시된 시료들 라벨 제거기로 운송 지시 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 11 | 라벨 제거 | Robot | 폐기 대상 시료 라벨 제거기로 운송 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 11 | 라벨 제거 | 라벨 제거기 | 라벨 제거 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
46 | 12 | 바틀 세정 | 상위 System | 라벨 제거된 시료 폐기 지시 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 12 | 바틀 세정 | 폐기 자동화 설비 | Chemical 폐기 및 세정 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 13 | 공병 회수 | 상위 System | 세정 완료된 공병 회수 지시 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 14 | 공병 보관 | 상위 System | 반출입기 공병부 Capa. 확인, 적재 가능 수량만큼 공병 보충하도록 지시 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 14 | 종료 | Robot | STK 임시 보관 공병 회수하여 반출입기에 적재 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ver.240408
순번 | 단계 | 상태 | 행위주체 | 행위 | 비고 | Abnormal case | 의뢰자 | 분석자 | AIMS | 상위 System | 반출입기 | Robot | Bottle STK | ESI DB | 전처리 설비 | 분석 설비 | 라벨 제거기 | 폐기 자동화 설비
1 | 1 | 사전 협의 | 의뢰자 | 분석 문의 (e-mail / messenger) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 사전 협의 | 분석자 | 문의 수령 및 협의 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 공병 준비 | 의뢰자 | 의뢰서 작성 (AIMS) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 공병 준비 | 분석자 | 의뢰서 검토 후 접수 | ※ 야간/주말 긴급건 처리방안 강구 필요 예) 사전 협의건에 한해 의뢰자가 '긴급협의건' check 하면 자동 접수되도록 AIMS 에 구현 등 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 공병 준비 | AIMS | 의뢰 접수되면 상위 System으로 의뢰 정보 전달 | ※ '(별첨) 의뢰관리DB' sheet 참조 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 공병 준비 | 상위 System | 전달된 (또는 가져온) 의뢰 정보 기반 DB 구성 ('의뢰관리DB'), 의뢰건별 PW 생성 (Project No. 중간 4자리 숫자) 후 의뢰자에게 알림 | ※ 활성화되어 있는 PW와 중복되는 경우 변경 생성 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 공병 준비 | 상위 System | 반출입기에서 보관중인 공병 목록 확인, －부족한 경우 준비작업 Hold 후 분석자에게 알림 －부족하지 않은 경우 각 의뢰 시료마다 Barcode 할당 (추적 관리) | ※ 부족한 경우 준비되면 작업 재개할 수 있도록 대기 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 공병 준비 | 상위 System | 반출입기에 공병 준비 지시 | ※ 필수 전달 Data ① PW ② 의뢰자 ③ 총 시료수 ④ 시료내역-Material Name ⑤ 시료내역-조건 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2 | 공병 준비 | 반출입기 | 의뢰건별 공병 준비 후 반출 대기 | ※ 시료정보 및 경고표지 출력, 부착 후 보관 | ※ (위너스테크) 준비 완료된 상태에서 의뢰 취소되는 경우 처리방법 결정 필요 → 라벨 붙여진 바틀을 공병반출기의 로봇 Interface 쪽으로 자동 반출, 로봇이 라벨 제거기로 운송하는 방법 건의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 공병 반출 | 의뢰자 | 반출입기에 PW 입력 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | 공병 반출 | 반출입기 | 입력된 PW 기반 DB로부터 의뢰자 이름 Matching, 확인창 Pop-up |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | 공병 반출 | 의뢰자 | 예 / 아니오 선택 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | 공병 반출 | 반출입기 | 아니오 → PW 입력하기 전 화면으로 돌아감 예 → 준비해둔 공병 반출, 완료 후 '완료' Pop-up & 분석자에게 알림 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 4 | Sampling | 의뢰자 | 시료 Sampling |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 5 | 시료 반입 | 의뢰자 | 반출입기에 PW 입력 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3 | 시료 반입 | 반출입기 | 입력된 PW 기반 DB로부터 의뢰자 이름 Matching, 확인창 Pop-up
19 | 3 | 시료 반입 | 의뢰자 | 예 / 아니오 선택
20 | 5 | 시료 반입 | 반출입기 | 아니오 → PW 입력하기 전 화면으로 돌아감 예 → 반입구 개방 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 5 | 시료 반입 | 의뢰자 | 시료 반입후 완료 버튼 클릭 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 5 | 시료 반입 | 반출입기 | 반입구 폐쇄 및 입고 검수, 상위 system에 입고 정보 송신 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 5 | 시료 반입 | 반출입기 | 시료 Cap torque 조절 후 보관, 상위 system에 Cap torque 조절 완료 정보 송신 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 6 | 분석 준비 | 상위 System | '분석법DB' 참조하여 입고된 시료 할당 | ※ '(별첨) 분석법DB' 참조 ※ 입고된 시료의 Main 분석설비부터 상태 조회하여 가용여부 판단, Main 분석설비 상태 확인 －정상 & 대기중 → 분석 Capa. 확인 (아래 참고) －정상 & 사용중 → STK 대기 －PM중 → Back-up 분석설비 상태 확인 ※ 할당 대상 분석 설비의 분석 Capa. 와 의뢰 현황 실시간 대조하여 처리. 1) 1순위 의뢰 1건의 시료가 분석 Capa. 를 초과하는 경우 → Capa. 수량만큼만 우선 분석, 나머지는 STK 대기. 2) 1순위 의뢰 1건의 시료가 분석 Capa. 이내인 경우 (특이사항 없음) 3) 2순위 이상 의뢰건까지 Capa. 충족하는 경우 → 모두 설비 안착한 후 동시 분석 4) 2순위 이상 의뢰건 중 특정 순위 의뢰건까지만 Capa. 충족하는 경우 → Capa. 충족하는 의뢰건까지만 분석, 나머지는 STK 대기. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 6 | 분석 준비 | 상위 System | 할당된 분석 설비의 전처리 ESI 설비로 반입된 시료 Barcode 전송 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 6 | 분석 준비 | ESI DB | 반입된 시료 Barcode 목록 Receiving 처리 | ※ '분석법DB' 참조하여 입고된 약액에 할당된 호기에서 SampleType 선택 필요 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 7 | 시료 운송 | 상위 System | Robot 에게 지정한 위치로 시료 운송 명령 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 7 | 시료 운송 | Robot | 반출입기로부터 STK 또는 분석 설비로 시료 운송 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 7 | 시료 운송 | Robot, 전처리 설비 | 분석 설비 상태 재확인 후 시료 적재 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
30 | 7 | 시료 운송 | 상위 System | Robot 작업 추적, 지시한 작업 완료될 경우 전처리 설비에게 적재 완료 송신 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 7 | 시료 운송 | 전처리 설비 | 적재 완료되면 문 닫은 후 대기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | 8 | 분석중 | 상위 System | 전처리 설비 문 닫힘 확인 후 분석 시작 지시 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 8 | 분석중 | 전처리 설비, 분석 설비 | 사전 지정된 Recipe (SampleType) 기반 분석 수행 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
34 | 8 | 분석중 | 전처리 설비 | 분석 완료되면 상위 System에 완료 정보 송신 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | 8 | 분석중 | 상위 System | 의뢰자에게 Data 검토 요청 | ※ 설비명, 시료명 포함 알림 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 8 | 분석중 | 의뢰자 | Data 검토 및 승인 | ※ Data 검수 자동화는 별도 논의 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 8 | 분석중 | 전처리 설비 | 승인된 Data set을 상위 system으로 송신 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 8 | 분석중 | 상위 System | AIMS 에 해당 의뢰건 결과 Data 등록 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 8 | 분석중 | AIMS | 결과 Data 등록되면 결과서 결재 자동 상신 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 8 | 분석완료 | 의뢰자 | 결과서 확인 및 결재, 분석 종료 | ※ '(별첨) 의뢰관리DB' 참조 －Interrupt box 구현, 유저가 Check 하는 경우 다음 단계 (시료 회수) 자동 진행하지 않고 대기상태로 전환 －대기상태에서 재분석/작업재개 선택 재분석 → 그대로 분석 재시작 작업재개 → 다음 단계 (시료 회수) 수행 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 9 | 시료 회수 | 상위 System | Robot 에게 분석 완료 시료 STK 보관 지시 | ※ 보관 기간 Default 값을 설정할 수 있도록 하여 사전 설정한 기간동안 STK 에 보관, 재분석해야 하는 경우 Schedule 에 삽입 가능하도록 구현 의뢰건 set 마다 보관기간 추적, 보관기간 변경 및 즉시 폐기 지시 가능하도록 구현 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 10 | 시료 회수 | Robot | 전처리 설비로부터 STK로 시료 운송 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 11 | 라벨 제거 | 상위 System | 보관 기간 만료 또는 폐기 지시된 시료들 라벨 제거기로 운송 지시 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 11 | 라벨 제거 | Robot | 폐기 대상 시료 라벨 제거기로 운송 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 11 | 라벨 제거 | 라벨 제거기 | 라벨 제거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
46 | 12 | 바틀 세정 | 상위 System | 라벨 제거된 시료 폐기 지시 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 12 | 바틀 세정 | 폐기 자동화 설비 | Chemical 폐기 및 세정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 13 | 공병 회수 | 상위 System | 세정 완료된 공병 회수 지시 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 13 | 공병 보관 | Robot | 공병 회수하여 STK 임시 보관 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 14 | 공병 보관 | 상위 System | 반출입기 공병부 Capa. 확인, 적재 가능 수량만큼 공병 보충하도록 지시 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 14 | 종료 | Robot | STK 임시 보관 공병 회수하여 반출입기에 적재 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## (별첨) 의뢰관리DB
제목줄 | Sequence | Interrupt | Order | Project No. | PW | 의뢰자 | 의뢰자 ID | 분류 | 시료상태 | 총 시료수 | 시료번호 | Material Name | Sample Point | 조건 (=채취장소) | Barcode | 분석차수 | 상태 | 위치 | 경과시간 | AIMS상태
Data 출처 | 생성 | - | - | AIMS 의뢰정보 | 생성 | AIMS 의뢰정보 | AIMS 의뢰정보 | AIMS 의뢰정보 | AIMS 의뢰정보 | AIMS 의뢰정보 | 생성 | AIMS 의뢰정보 | AIMS 의뢰정보 | AIMS 의뢰정보 | 생성 | 생성 | 생성 | 생성 | 생성 | AIMS 의뢰정보
Data 형식 | 순차처리/ 자동수정 ※ 분석시작 전단계인 의뢰 set 는 Drag&Drop 으로 우선순위 조정 가능하도록 구현 | Check box (의뢰건별 묶음 처리) | Button (조건부 활성화) | 고정 양식 ※ A-A-123456-1234-12 | - |  |  | 고정 목록 (AIMS 內 기준정보 '요청유형') | 고정 목록 (AIMS 內 기준정보 '시료상태') | 정수형 (의뢰자 입력) | - | 고정 목록 (AIMS 內 기준정보) (분석법DB참조) | 고정 목록 (AIMS 內 기준정보 'Sampling Point') | 자유형 (의뢰자 입력) | 자동 할당 (반출입기 scanner) | Default : 1 재분석하는 경우 +1 | 고정 목록 ※ 시나리오와 동기화 (공병준비/공병반출/ Sampling/시료반입/ 분석준비/시료운송/ 분석중/분석완료/시료회수/라벨제거/바틀세정/공병회수/공병보관/종료) | 고정 목록 (공병 반출기/외부/ 시료 반입기/Robot/STK/ 전처리기/라벨제거기/폐기설비) ※ 전처리기 등 향후 여러 대 운영할 설비는 호기명 기입할 수 있도록 여유롭게 할당 ※ 공병화 완료 후 반출기로 돌아오면 추적 중단 | 해당 위치에 적재 완료된 시간부터 자동 Count (분단위) | 고정 목록 (의뢰요청/의뢰접수/ 분석중/분석결재요청/ 분석완료)
Data | - | □ | 지정시간 이내 보관 / 재분석 / 폐기진행 (UI선택) | G-C-240305-1057-01 | 1057 | 이윤호 | yh0530.lee | 일반분석 | Material | 6 | 1 | D-H2SO4 | Mixing Tank | D-H2SO4 A#1 | X0001 | 1 | 종료 | 공병 반출기 | - | 분석완료
|  |  |  | G-C-240305-1057-01 | 1057 | 이윤호 | yh0530.lee | 일반분석 | Material | 6 | 2 |  | Mixing Tank | D-H2SO4 A#2 | X0002 | 1 | 종료 | 공병 반출기 | - | 분석완료
|  |  |  | G-C-240305-1057-01 | 1057 | 이윤호 | yh0530.lee | 일반분석 | Material | 6 | 3 |  | Mixing Tank | D-H2SO4 A#3 | X0003 | 1 | 종료 | 공병 반출기 | - | 분석완료
|  |  |  | G-C-240305-1057-01 | 1057 | 이윤호 | yh0530.lee | 일반분석 | Material | 6 | 4 |  | Mixing Tank | D-H2SO4 A#4 | X0004 | 1 | 종료 | 공병 반출기 | - | 분석완료
|  |  |  | G-C-240305-1057-01 | 1057 | 이윤호 | yh0530.lee | 일반분석 | Material | 6 | 5 |  | Mixing Tank | D-H2SO4 A#5 | X0005 | 1 | 종료 | 공병 반출기 | - | 분석완료
|  |  |  | G-C-240305-1057-01 | 1057 | 이윤호 | yh0530.lee | 일반분석 | Material | 6 | 6 |  | Mixing Tank | D-H2SO4 A#6 | X0006 | 1 | 종료 | 공병 반출기 | - | 분석완료
| - | □ | 지정시간 이내 보관 / 재분석 / 폐기진행 (UI선택) | Q-C-240325-3021-01 | 3021 | 정재욱 | ju0622.jeong | Qual. | Material | 8 | 1 | H2SO4 | Storage Tank | Tank A _ 1 | X0011 | 1 | 시료회수 | STK | 0.15972 | 분석완료
|  |  |  | Q-C-240325-3021-01 | 3021 | 정재욱 | ju0622.jeong | Qual. | Material | 8 | 2 |  | Storage Tank | Tank A _ 2 | X0012 | 1 | 시료회수 | STK | 0.15972 | 분석완료
|  |  |  | Q-C-240325-3021-01 | 3021 | 정재욱 | ju0622.jeong | Qual. | Material | 8 | 3 |  | Storage Tank | Tank A _ 3 | X0013 | 1 | 시료회수 | STK | 0.15972 | 분석완료
|  |  |  | Q-C-240325-3021-01 | 3021 | 정재욱 | ju0622.jeong | Qual. | Material | 8 | 4 |  | Storage Tank | Tank A _ 4 | X0014 | 1 | 시료회수 | STK | 0.15972 | 분석완료
|  |  |  | Q-C-240325-3021-01 | 3021 | 정재욱 | ju0622.jeong | Qual. | Material | 8 | 5 |  | Storage Tank | Tank A _ 5 | X0015 | 1 | 시료회수 | STK | 0.15972 | 분석완료
|  |  |  | Q-C-240325-3021-01 | 3021 | 정재욱 | ju0622.jeong | Qual. | Material | 8 | 6 |  | Storage Tank | Tank A _ 6 | X0016 | 1 | 시료회수 | STK | 0.15972 | 분석완료
|  |  |  | Q-C-240325-3021-01 | 3021 | 정재욱 | ju0622.jeong | Qual. | Material | 8 | 7 |  | Storage Tank | Tank A _ 7 | X0017 | 1 | 시료회수 | STK | 0.15972 | 분석완료
|  |  |  | Q-C-240325-3021-01 | 3021 | 정재욱 | ju0622.jeong | Qual. | Material | 8 | 8 |  | Storage Tank | Tank A _ 8 | X0018 | 1 | 시료회수 | STK | 0.15972 | 분석완료
| 1 | □ | - | X-X-123456-1234-12 | 1234 | 가나다 | abc | 일반분석 | UPW | 2 | 1 | UPW | - | Test 1 | X0101 | 1 | Sampling | 외부 | 0.10764 | 의뢰접수
|  |  |  | X-X-123456-1234-12 | 1234 | 가나다 | abc | 일반분석 | UPW | 2 | 2 |  | - | Test 2 | X0102 | 1 | Sampling | 외부 | 0.10764 | 의뢰접수
| 2 | □ | - | Z-Z-111111-1111-11 | 1111 | 가가가 | aaa | Qual. | Material | 2 | 1 | LAL5000 | Storage Tank | TankA-1 | A0001 | 1 | 분석준비 | STK | 0.0069444 | 의뢰접수
|  |  |  | Z-Z-111111-1111-11 | 1111 | 가가가 | aaa | Qual. | Material | 2 | 2 |  | Storage Tank | TankA-2 | A0002 | 1 | 분석준비 | STK | 0.0069444 | 의뢰접수
| 3 | ☑ | 재분석 / 작업재개 (버튼) | Y-Y-234567-2345-23 | 2345 | 라마바 | def | Qual. | UPW | 4 | 1 | UPW | - | QTest 1 | Y0001 | 1 | 분석중 | 전처리기(분석기) | 0.3125 | 분석중
|  |  |  | Y-Y-234567-2345-23 | 2345 | 라마바 | def | Qual. | UPW | 4 | 2 |  | - | QTest 2 | Y0002 | 1 | 분석중 | 전처리기(분석기) | 0.3125 | 분석중
|  |  |  | Y-Y-234567-2345-23 | 2345 | 라마바 | def | Qual. | UPW | 4 | 3 |  | - | QTest 3 | Y0003 | 1 | 분석중 | 전처리기(분석기) | 0.3125 | 분석중
|  |  |  | Y-Y-234567-2345-23 | 2345 | 라마바 | def | Qual. | UPW | 4 | 4 |  | - | QTest 4 | Y0004 | 1 | 분석중 | 전처리기(분석기) | 0.3125 | 분석중
분석 시작 전인 시료들은
Set 별로 묶음 Click, Drag&Drop 하여 우선순위 조정 가능하도록 구현
시료회수 후 STK 보관중인 의뢰건은 재분석 기능 활성화.
재분석 선택시 2순위로 자동 배정
(필요시 유저가 순위변경)
Interrupt 체크된 의뢰건은 분석완료 후 자동 회수하지 않고 그대로 대기, 재분석/작업재개 선택.
재분석 선택시 2순위로 자동 배정
(필요시 유저가 순위변경)

## (별첨) 분석법DB
|  | Code Name |  |  |  | 작성완료 (4/9) | ※ 아래 기입한 내용은 단순 예시임 (실제와 다름) | ※ 아래 기입한 내용은 단순 예시임 (실제와 다를 수 있음) | ※ 아래 기입한 내용은 단순 예시임 (실제와 다를 수 있음) | ※ 아래 기입한 내용은 단순 예시임 (실제와 다를 수 있음)
제목줄 | Code ID | Default | English | 사용 여부 | 정렬 | 성상 | ESI DB PC SampleType | Main 분석 설비 | Back-up 분석 설비 1 | Back-up 분석 설비 2
Data 출처 | AIMS 기준코드 | AIMS 기준코드 | AIMS 기준코드 | AIMS 기준코드 | AIMS 기준코드 | 사용자 입력 | 사용자 입력 | 사용자 입력 | 사용자 입력 | 사용자 입력
Data 형식 | (불변) | (AIMS에서 편집시 자동 갱신되도록 구현) | (AIMS에서 편집시 자동 갱신되도록 구현) | (AIMS에서 편집시 자동 갱신되도록 구현) | (AIMS에서 편집시 자동 갱신되도록 구현) | 고정 목록 (Acid/Alkali/Organic /Unknown/UPW/ETC) | 사용자 입력 (ESI DB PC 등록된 SampleType중 선택) | 고정 목록 (예 : 1호기/2호기/3호기 등) ※ 대기중/분석중/비가동 조건부 서식 적용 | 고정 목록 (예 : 1호기/2호기/3호기 등) ※ 대기중/분석중/비가동 조건부 서식 적용 | 고정 목록 (예 : 1호기/2호기/3호기 등) ※ 대기중/분석중/비가동 조건부 서식 적용
Data | 001 | 대외비 | 대외비 | Y | 21 | 대외비 | External_x10 | 1호기 | 없음 | 없음
| 002 | 대외비 | 대외비 | Y | 26 | 대외비 | StdAdd_x10 | 3호기 | 5호기 | 4호기
| 003 | 대외비 | 대외비 | Y | 28 | 대외비 | StdAdd_x1 | 3호기 | 5호기 | 4호기
| 004 | 대외비 | 대외비 | Y | 29 | 대외비 | StdAdd_x20 | 3호기 | 5호기 | 4호기
| 005 | 대외비 | 대외비 | Y | 30 | 대외비 | External_x1 | 1호기 | 없음 | 없음
| 006 | 대외비 | 대외비 | Y | 62 | 대외비
| 007 | 대외비 | 대외비 | Y | 64 | 대외비
| 008 | 대외비 | 대외비 | Y | 65 | 대외비
| 009 | 대외비 | 대외비 | Y | 66 | 대외비
| 010 | 대외비 | 대외비 | Y | 81 | 대외비
| 011 | 대외비 | 대외비 | Y | 86 | 대외비
| 012 | 대외비 | 대외비 | Y | 88 | 대외비
| 013 | 대외비 | 대외비 | Y | 89 | 대외비
| 014 | 대외비 | 대외비 | Y | 92 | 대외비
| 015 | 대외비 | 대외비 | Y | 101 | 대외비
| 016 | 대외비 | 대외비 | Y | 103 | 대외비
| 017 | 대외비 | 대외비 | Y | 104 | 대외비
| 018 | 대외비 | 대외비 | Y | 107 | 대외비
| 019 | 대외비 | 대외비 | Y | 105 | 대외비
| 020 | 대외비 | 대외비 | Y | 106 | 대외비
| 021 | 대외비 | 대외비 | Y | 108 | 대외비
| 022 | 대외비 | 대외비 | Y | 111 | 대외비
| 023 | 대외비 | 대외비 | Y | 112 | 대외비
| 024 | 대외비 | 대외비 | Y | 114 | 대외비
| 025 | 대외비 | 대외비 | Y | 121 | 대외비
| 026 | 대외비 | 대외비 | Y | 122 | 대외비
| 027 | 대외비 | 대외비 | Y | 141 | 대외비
| 028 | 대외비 | 대외비 | Y | 142 | 대외비
| 029 | 대외비 | 대외비 | Y | 144 | 대외비
| 030 | 대외비 | 대외비 | Y | 145 | 대외비
| 031 | 대외비 | 대외비 | Y | 149 | 대외비
| 032 | 대외비 | 대외비 | Y | 153 | 대외비
| 033 | 대외비 | 대외비 | Y | 152 | 대외비
| 034 | 대외비 | 대외비 | Y | 150 | 대외비
| 035 | 대외비 | 대외비 | Y | 151 | 대외비
| 036 | 대외비 | 대외비 | Y | 154 | 대외비
| 037 | 대외비 | 대외비 | Y | 155 | 대외비
| 038 | 대외비 | 대외비 | Y | 158 | 대외비
| 039 | 대외비 | 대외비 | Y | 160 | 대외비
| 040 | 대외비 | 대외비 | Y | 163 | 대외비
| 041 | 대외비 | 대외비 | Y | 184 | 대외비
| 042 | 대외비 | 대외비 | Y | 202 | 대외비
| 043 | 대외비 | 대외비 | Y | 203 | 대외비
| 044 | 대외비 | 대외비 | Y | 204 | 대외비
| 045 | 대외비 | 대외비 | Y | 241 | 대외비
| 046 | 대외비 | 대외비 | Y | 242 | 대외비
| 047 | 대외비 | 대외비 | Y | 243 | 대외비
| 048 | 대외비 | 대외비 | Y | 244 | 대외비
| 049 | 대외비 | 대외비 | Y | 245 | 대외비
| 050 | 대외비 | 대외비 | Y | 246 | 대외비
| 051 | 대외비 | 대외비 | Y | 247 | 대외비
| 052 | 대외비 | 대외비 | Y | 281 | 대외비
| 053 | 대외비 | 대외비 | Y | 282 | 대외비
| 054 | 대외비 | 대외비 | Y | 287 | 대외비
| 055 | 대외비 | 대외비 | Y | 289 | 대외비
| 056 | 대외비 | 대외비 | Y | 290 | 대외비
| 057 | 대외비 | 대외비 | Y | 301 | 대외비
| 058 | 대외비 | 대외비 | Y | 302 | 대외비
| 059 | 대외비 | 대외비 | Y | 321 | 대외비
| 060 | 대외비 | 대외비 | Y | 322 | 대외비
| 061 | 대외비 | 대외비 | Y | 323 | 대외비
| 062 | 대외비 | 대외비 | Y | 324 | 대외비
| 063 | 대외비 | 대외비 | Y | 325 | 대외비
| 064 | 대외비 | 대외비 | Y | 326 | 대외비
| 065 | 대외비 | 대외비 | Y | 327 | 대외비
| 066 | 대외비 | 대외비 | N | 904 | 대외비
| 067 | 대외비 | 대외비 | Y | 329 | 대외비
| 068 | 대외비 | 대외비 | Y | 330 | 대외비
| 069 | 대외비 | 대외비 | Y | 331 | 대외비
| 070 | 대외비 | 대외비 | Y | 333 | 대외비
| 071 | 대외비 | 대외비 | Y | 334 | 대외비
| 072 | 대외비 | 대외비 | Y | 337 | 대외비
| 073 | 대외비 | 대외비 | Y | 342 | 대외비
| 074 | 대외비 | 대외비 | Y | 343 | 대외비
| 075 | 대외비 | 대외비 | Y | 362 | 대외비
| 076 | 대외비 | 대외비 | Y | 363 | 대외비
| 077 | 대외비 | 대외비 | Y | 364 | 대외비
| 078 | 대외비 | 대외비 | Y | 365 | 대외비
| 079 | 대외비 | 대외비 | Y | 368 | 대외비
| 080 | 대외비 | 대외비 | Y | 369 | 대외비
| 081 | 대외비 | 대외비 | Y | 381 | 대외비
| 082 | 대외비 | 대외비 | Y | 401 | 대외비
| 083 | 대외비 | 대외비 | Y | 402 | 대외비
| 084 | 대외비 | 대외비 | N | 968 | 대외비
| 085 | 대외비 | 대외비 | Y | 404 | 대외비
| 086 | 대외비 | 대외비 | Y | 421 | 대외비
| 087 | 대외비 | 대외비 | Y | 147 | 대외비
| 088 | 대외비 | 대외비 | Y | 27 | 대외비
| 089 | 대외비 | 대외비 | Y | 63 | 대외비
| 090 | 대외비 | 대외비 | Y | 69 | 대외비
| 091 | 대외비 | 대외비 | Y | 123 | 대외비
| 092 | 대외비 | 대외비 | N | 901 | 대외비
| 093 | 대외비 | 대외비 | Y | 146 | 대외비
| 094 | 대외비 | 대외비 | Y | 156 | 대외비
| 095 | 대외비 | 대외비 | Y | 161 | 대외비
| 096 | 대외비 | 대외비 | Y | 205 | 대외비
| 097 | 대외비 | 대외비 | Y | 222 | 대외비
| 098 | 대외비 | 대외비 | N | 902 | 대외비
| 099 | 대외비 | 대외비 | Y | 336 | 대외비
| 100 | 대외비 | 대외비 | N | 967 | 대외비
| 101 | 대외비 | 대외비 | N | 903 | 대외비
| 102 | 대외비 | 대외비 | Y | 102 | 대외비
| 103 | 대외비 | 대외비 | Y | 2 | 대외비
| 104 | 대외비 | 대외비 | Y | 22 | 대외비
| 105 | 대외비 | 대외비 | Y | 24 | 대외비
| 106 | 대외비 | 대외비 | N | 952 | 대외비
| 107 | 대외비 | 대외비 | N | 954 | 대외비
| 108 | 대외비 | 대외비 | Y | 82 | 대외비
| 109 | 대외비 | 대외비 | Y | 83 | 대외비
| 110 | 대외비 | 대외비 | Y | 85 | 대외비
| 111 | 대외비 | 대외비 | Y | 109 | 대외비
| 112 | 대외비 | 대외비 | Y | 113 | 대외비
| 113 | 대외비 | 대외비 | Y | 157 | 대외비
| 114 | 대외비 | 대외비 | Y | 162 | 대외비
| 116 | 대외비 | 대외비 | Y | 183 | 대외비
| 117 | 대외비 | 대외비 | N | 957 | 대외비
| 118 | 대외비 | 대외비 | Y | 221 | 대외비
| 119 | 대외비 | 대외비 | N | 958 | 대외비
| 120 | 대외비 | 대외비 | N | 959 | 대외비
| 121 | 대외비 | 대외비 | Y | 224 | 대외비
| 122 | 대외비 | 대외비 | N | 961 | 대외비
| 123 | 대외비 | 대외비 | Y | 225 | 대외비
| 124 | 대외비 | 대외비 | Y | 286 | 대외비
| 125 | 대외비 | 대외비 | Y | 328 | 대외비
| 126 | 대외비 | 대외비 | Y | 61 | 대외비
| 127 | 대외비 | 대외비 | Y | 332 | 대외비
| 128 | 대외비 | 대외비 | Y | 341 | 대외비
| 129 | 대외비 | 대외비 | N | 962 | 대외비
| 130 | 대외비 | 대외비 | N | 963 | 대외비
| 131 | 대외비 | 대외비 | N | 964 | 대외비
| 132 | 대외비 | 대외비 | Y | 345 | 대외비
| 133 | 대외비 | 대외비 | N | 965 | 대외비
| 134 | 대외비 | 대외비 | N | 966 | 대외비
| 135 | 대외비 | 대외비 | Y | 403 | 대외비
| 136 | 대외비 | 대외비 | Y | 405 | 대외비
| 137 | 대외비 | 대외비 | Y | 406 | 대외비
| 138 | 대외비 | 대외비 | Y | 93 | 대외비
| 139 | 대외비 | 대외비 | Y | 1 | 대외비
| 140 | 대외비 | 대외비 | Y | 23 | 대외비
| 141 | 대외비 | 대외비 | Y | 25 | 대외비
| 142 | 대외비 | 대외비 | Y | 41 | 대외비
| 143 | 대외비 | 대외비 | Y | 67 | 대외비
| 144 | 대외비 | 대외비 | Y | 70 | 대외비
| 145 | 대외비 | 대외비 | Y | 84 | 대외비
| 146 | 대외비 | 대외비 | Y | 87 | 대외비
| 147 | 대외비 | 대외비 | Y | 90 | 대외비
| 148 | 대외비 | 대외비 | Y | 91 | 대외비
| 149 | 대외비 | 대외비 | Y | 94 | 대외비
| 150 | 대외비 | 대외비 | Y | 143 | 대외비
| 151 | 대외비 | 대외비 | Y | 148 | 대외비
| 152 | 대외비 | 대외비 | Y | 159 | 대외비
| 153 | 대외비 | 대외비 | Y | 181 | 대외비
| 154 | 대외비 | 대외비 | Y | 182 | 대외비
| 155 | 대외비 | 대외비 | Y | 201 | 대외비
| 156 | 대외비 | 대외비 | Y | 223 | 대외비
| 157 | 대외비 | 대외비 | Y | 261 | 대외비
| 158 | 대외비 | 대외비 | Y | 284 | 대외비
| 159 | 대외비 | 대외비 | Y | 285 | 대외비
| 160 | 대외비 | 대외비 | Y | 288 | 대외비
| 161 | 대외비 | 대외비 | Y | 335 | 대외비
| 162 | 대외비 | 대외비 | Y | 338 | 대외비
| 163 | 대외비 | 대외비 | Y | 339 | 대외비
| 164 | 대외비 | 대외비 | Y | 340 | 대외비
| 165 | 대외비 | 대외비 | Y | 361 | 대외비
| 166 | 대외비 | 대외비 | Y | 366 | 대외비
| 167 | 대외비 | 대외비 | Y | 367 | 대외비
| 168 | 대외비 | 대외비 | N | 951 | 대외비
| 169 | 대외비 | 대외비 | N | 953 | 대외비
| 170 | 대외비 | 대외비 | N | 955 | 대외비
| 171 | 대외비 | 대외비 | N | 956 | 대외비
| 172 | 대외비 | 대외비 | N | 960 | 대외비
| 173 | 대외비 | 대외비 | Y | 226 | 대외비
| 174 | 대외비 | 대외비 | Y | 68 | 대외비
| 175 | 대외비 | 대외비 | Y | 283 | 대외비
| 176 | 대외비 | 대외비 | Y | 110 | 대외비
| 900 | 대외비 | 대외비 | Y | 382 | 대외비
| 999 | 대외비 | 대외비 | Y | 999 | 대외비

## 기준정보 목록
※ 노란색 음영만 사용
Grp. Name | Code ID | Code Name
|  | Default | English
요청유형 | E | 환경분석 | Environment
요청유형 | G | 일반분석 | General
요청유형 | L | Smart Qual. | Smart Qual.
요청유형 | M | PM Qual. | PM Qual.
요청유형 | P | PCN | PCN
요청유형 | Q | Qual. | Qual.
요청유형 | S | Send Qual. | Send Qual.
Grp. Name | Code ID | Code Name
|  | Default | English
시료상태 | C | Material | Material
시료상태 | D | 설비부품분석 | Equipment parts analysis
시료상태 | E | Fab 작업환경 | FAB Workingt
시료상태 | F | 완제품분석 | Finished Product
시료상태 | O | 배출평가 | Emission
시료상태 | P | 독성평가 | Toxicity
시료상태 | R | 폐기물·재활용분석 | Waste and Recycling Analysis
시료상태 | S | 부산물분석 | By-product
시료상태 | T | 기타 | ETC
시료상태 | U | UPW | UPW
시료상태 | W | Wafer | Wafer
시료상태 | Y | Fab 수질분석 | FAB Water quality
시료상태 | Z | Infra 환경 | Infra Env.
Grp. Name | Code ID | Code Name
|  | Default | English
Sampling Point | 001 | Vendor | Vendor
Sampling Point | 002 | Retain | Retain
Sampling Point | 003 | Remain | Remain
Sampling Point | 004 | Tank Lorry | Tank Lorry
Sampling Point | 005 | ACQC | ACQC
Sampling Point | 006 | Storage Tank | Storage Tank
Sampling Point | 007 | Mixing Tank | Mixing Tank
Sampling Point | 008 | Supply Tank | Supply Tank
Sampling Point | 009 | VMB | VMB
Sampling Point | 010 | Equipment | Equipment
Sampling Point | 011 | POU | POU
Sampling Point | 999 | 기타 | ETC

## (별첨) AIMS 화면
■ 일반분석 의뢰건 팝업창 | ■ 환경분석 의뢰 예시 (향후 환경분석으로는 의뢰 접수하지 않을 예정 (약액명 명시불가))

## (별첨) ESI DB PC SW 화면
■ Receiving 화면 | ■ SampleType 설정 화면

## ver.230316
상시구현 | - |  |  | 의뢰건별 상태 수신 & 반영 | 의뢰건별 상태 변경시마다 AIMS에 정보 송신 | 상위 System으로 상태 송신 1) Tray 현황 2) 반출입부(외부) 적재 현황 3) 시료반입부(내부) 적재 현황 4) 공병부 적재 현황 5) 설비 상태 (동작 상태 / 정상 여부 등) |  | 상위 System으로 상태 송신 1) 적재 현황 2) 설비 상태 (동작 상태 / 정상 여부 등) |  | 상위 System으로 상태 송신 1) 적재 현황 2) 설비 상태 (문열림 여부 / 분석 진행 여부) | 상위 System으로 상태 송신 1) 설비 상태 (분석 가능 여부 / 동작 여부)
구분 | 상위 System Status (Project No. 1개당) | 의뢰자 | 분석자 | AIMS | 상위 System | Bottle 반출입기 | Robot | Bottle STK | 전처리 DB Server PC | 전처리 설비 | 분석설비 | 자동 폐기 설비
사전 협의 | - | 분석 문의 (메일/메신저)
분석 협의
AIMS 에서 의뢰서 작성
공병 반출 | 의뢰 접수 |  |  | 1. 의뢰서 접수 2. 상위 System으로 의뢰 정보 전달 1) Project No. 2) 의뢰자 3) 총 수량 4) 시료내역 中 '번호'-'Material Name'-'조건' 전체
| 반출 점검중 |  |  |  | 3. 의뢰 정보 수신 및 기록 4. 바틀 반출입기 상태 中 공병 수량 확인 5-1. 의뢰수량 대비 부족하면 알림 발송 (메신저) 5-2. 분석자에게 반출 진행 여부 문의 (메신저)
6. 상위 System에서 반출 의사 결정
| 반출 준비중 |  |  |  | 7-1. 반출 거절시 별도 동작 없음 7-2. 반출 승인시 반출 비밀번호 생성 (Project No. 중 가운데 4자리 숫자) 8. 반출입기에 반출 정보 송신 1) 비밀번호 2) 총 수량
9. 반출 정보 수신 및 기억 10. 특정된 비밀번호에 따라 반출수량 설정 11. 공병 보관부로부터 정해진 수량만큼 공병 꺼내어 반출부로 이송 1) 1~4병은 4구 Tray, 5~8병은 8구 Tray, 9~12병은 혼합, 13~16병은 8구 Tray 2개에 적재 2) 반드시 반출자 시점 좌측 상단부터 적재 12. 상위 시스템에 바코드 리딩 준비 완료 송신
13. 반출입기 준비 확인 후 전처리 DB에 Carry Out 준비 지시
14. DataManager - Carry Out 활성화 15. 상위 시스템에 완료 송신
16. 전처리 DB 준비 확인 후 반출입기에 작업 지시
17. 반출자 시점 좌측 상단부터 순서대로 Barcode reading 하여 상위 System에 송신
18. 반출입기로부터 Barcode 정보 수신 후 처리 1) 의뢰 정보에 기록 (시료내역 中 '번호' 별 1:1 matching) 2) 전처리 DB로 송신
19. Barcode 정보 수신하여 Carry Out 등록 진행 20-1. 이상 없으면 작업 속행 후 완료 송신 20-2. 이상발생시 상위 System에 알림
21-1. 이상 발생시 분석자에게 알림 (메신저) 21-2. 완료시 의뢰자 및 분석자에게 Project-No. 및 비밀번호 발송 (메신저) 22. 의뢰상태 변경 ('공병준비 완료')
| 반출준비 완료 | 23. 반출입기에 비밀번호 입력
| - |  |  |  |  | 24-1. 비밀번호 불일치시 알림 팝업 후 동작 미수행 24-2. 비밀번호 일치시 상위 System에 알림 후 동작 수행 25. 반출입문 열림 26. 준비된 Tray 반출 27. 반출입문 닫힘 28-1. 에러 발생시 상위 System에 상태 알림 28-2. 에러 미발생시 반출 완료 알림
| 공병반출 완료 |  |  |  | 29-1. 에러 수신시 분석자 및 의뢰자에게 알림 (메신저) 29-2. 반출 완료시 분석자 및 의뢰자에게 알림 (메신저) 30. 의뢰상태 변경 ('공병반출완료')
Sampling | - | Sampling (Chemical 공급 계통 현장)
시료 입고 | - | 1. 반출입기에 비밀번호 입력
2. Tray 반입 공간 확보 3. 반출입문 열림
4. 반입공간에 Tray 적재
5. Tray 인식 6. 반출입문 닫힘 7. 입고 검수 (입력된 비밀번호와 Matching 되는 Bottle 이 입고되었는지 확인) 8. 상위 System에 입고정보 송신 (이상유무 포함)
| 시료입고 완료 |  |  |  | 9. 의뢰자/분석자에게 정상 입고 여부 알림 (메신저) 10. 의뢰상태 변경 ('시료입고 완료')
분석 준비 | 시료 검수중 |  |  |  |  | 1. 시료 배출부로 바틀 이동 및 바코드 리딩 준비 2. 상위 시스템에 바코드 리딩 준비 완료 & 입력된 비밀번호 기반 약액 종류 송신
3. 반출입기 준비 확인 후 전처리 DB에 약액 정보 송신 & Receiving 준비 지시
4. DataManager - Receiving 활성화 5. DataManager - Receiving - 해당 약액 선택 6. 상위 시스템에 완료 송신
7. 전처리 DB 준비 확인 후 반출입기에 작업 지시
8. 입고된 시료 Barcode reading 하여 상위 System에 송신
9. 반출입기로부터 Barcode 정보 수신 후 처리 1) 의뢰 정보 대비 검수 (시료내역 中 '번호' 별 1:1 matching) 2) 전처리 DB로 송신
10. Barcode 정보 수신하여 Receiving 등록 진행 11-1. 이상 없으면 작업 속행 후 완료 송신 11-2. 이상발생시 상위 System에 알림
| 시료검수 완료 |  |  |  | 12-1. 이상 발생시 분석자에게 알림 (메신저) 12-2. 완료시 의뢰상태 변경 ('분석준비 완료') 13. 해당 의뢰건 작업 시작 버튼 활성화
시료 운송 | 운송중 |  | 1. 상위 System에서 해당 의뢰건 작업 시작 버튼 클릭 ('준비되먼 자동 시작' 체크박스 반영, 해당 기능 선택시 자동 시작)
2. 작업 시작 접수 3. 운송로봇에게 작업 지시
4. 바틀 반출입기 시료 배출부로 이동 5. 정위치 등 운송 준비 후 상위 System에 알림
6. 운송로봇 준비 완료 수신 후 Bottle 반출입기에 시료 배출 지시
7. 시료 배출부 문 열림 8. 상위 System에 해당 의뢰건 시료 위치&갯수 및 준비 완료 송신
9. 반출입기 준비 완료 수신 후 Robot 에 반출 지시
10. 반출입기의 지정된 위치들로부터 시료 꺼내어 운송 트레이에 적재 11. 상위 시스템에 완료 송신
12. 로봇 반출 완료 수신 후 반출입기에 종료 지시
13. 시료 배출부 문 닫힘
14. 해당 시료 분석 설비 상태 확인 후 운송로봇에게 상태별 작업 지시
15-1. 분석설비 사용 불가시 Bottle STK 로 이동 15-2. 분석설비 사용 가능시 전처리 설비로 이동 16. 각 설비 앞으로 이동 및 작업 준비 후 상위 System에 알림
17. 각 설비 이용 가능시 시료 수령 준비 지시
[8 empty] | 18-1. 문 열림 후 완료 송신 |  | 18-2. 문 열림 후 완료 송신
19. 운송로봇에 적재작업 지시
| 운송 완료 | [5 empty] | 20-1. Bottle STK 빈 공간에 시료 적재 및 상위 System에 적재위치정보 송신 20-2. 전처리 설비에 빈 공간부터 순서대로 시료 적재 및 상위시스템에 완료여부 송신
21. 각 설비 시료 적재 완료 수신 후 마무리 지시
[8 empty] | 22-1. 문 닫힘 후 완료 송신 |  | 22-2. 문 닫힘 후 완료 송신
| 분석준비 완료 |  |  |  | 23-1. 분석설비 사용 가능상태로 변경시 Bottle STK 에서 전처리설비로 운송 지시 23-2. 분석자에게 분석 준비 완료 알림 (메신저)
분석 | 분석중 |  | 1. 상위 System에서 해당 의뢰건 분석 시작 버튼 클릭 ('준비되먼 자동 시작' 체크박스 반영, 해당 기능 선택시 자동 시작)
2. 분석 시작 접수 3. 분석 설비에게 작업 지시
4. ESI Sample Trax 화면에서 Auto-Run 수행 5. 분석 완료 후 상위 System에 상태 송신
| (n차) 분석 완료 |  |  |  | 6. 분석 완료 접수 7. 분석자에게 완료 알림 (메신저)
| 데이터 검수 |  | 8. 분석 설비에서 Data 확인 및 검수 (필요한 경우 Cal. modification 등) 9. 분석 설비에서 송신 대상 Dataset 선택하여 송신 클릭
10. 상위 System으로 선택된 Data 송신
11. Data 수신, Spec. 대조하여 분석자에게 알림 및 재분석 여부 확인 요청 (메신저)
12. 상위 System에서 해당 의뢰건 전체/일부 재분석 또는 종료 버튼 클릭
13-1. 재분석 진행 시료에 대해 분석 시작 지시 13-2. 분석 종료시 AIMS 의뢰건에 Data 전송
14. 해당 의뢰건 Data 수신/등록 및 결과서 결재 상신
| 분석 종료 |  | 15. 결과서 확인 및 결재
시료 회수 | 시료 회수중 |  |  |  | 1. 분석건 종료된 경우 전처리 설비 상태 확인 후 운송로봇에게 시료 회수 지시
2. 전처리 설비 앞으로 이동, 시료 회수 준비 후 완료 보고
3. 시료 회수준비 완료 접수 후 전처리설비에 문열림 지시
4. 문 열림 후 완료 송신
5. 전처리 설비로부터 시료 회수 후 완료여부 보고
6. 회수 완료시 전처리설비에 문닫힘 지시
7. 문 닫힘 후 완료 송신
8. Bottle STK 및 자동 폐기설비 상태 확인 후 운송로봇에게 상태별 작업 지시
9-1. 자동 폐기설비 사용 가능시 자동 폐기설비로 이동, 적재 준비 후 상위 System에 보고 9-2. 자동 폐기설비 사용 불가시 Bottle STK 상태 확인, 적재 준비 후 상위 System에 보고
10. 각 설비 이용 가능시 시료 수령 준비 지시
[8 empty] | 11-2. 문 열림 후 완료 송신 |  |  |  | 11-1. 문 열림 후 완료 송신
12. 운송로봇에 적재작업 지시
13-1. 자동 폐기 설비에 시료 적재 및 상위시스템에 완료여부 송신 13-2. Bottle STK 빈 공간에 시료 적재 및 상위 System에 적재위치정보 송신
14. 적재 완료 수신 후 해당 설비에 문닫힘 지시
[8 empty] | 15-2. 문 닫힘 후 완료 송신 |  |  |  | 15-1. 문 닫힘 후 완료 송신
| 시료회수 완료 |  |  |  | 16. 자동 폐기설비 사용 가능상태로 변경시 Bottle STK 에서 전처리설비로 운송 지시
시료 폐기 및 바틀 세정 | 폐기준비 완료 |  |  |  | 1. 분석자에게 시료 폐기 준비 완료 송신 (메신저)
| 시료 폐기중 |  | 2. 상위 System에서 해당 의뢰건 시료 폐기 버튼 클릭 ('준비되먼 자동 시작' 체크박스 반영, 해당 기능 선택시 자동 시작)
3. 시료 폐기 작업 접수 4. 자동 폐기 설비에 Autorun 지시
5. 자동 시료 폐기 및 세정 진행 6. 완료 후 상위 System에 결과 송신
| 바틀세정 완료 |  |  |  | 7. 폐기/세정작업 완료 접수 및 상태 변경
공병 회수 및 보관 | 공병 회수중 |  |  |  | 1. 운송로봇에 공병 회수 준비 지시
2. 자동 폐기설비 사용 가능시 자동 폐기설비로 이동, 회수 준비 후 상위 System에 보고
3. 자동 폐기설비에 문열림 지시
4. 배출부 문 열림 후 완료 송신
5. 운송로봇에 회수작업 지시
6. 자동 폐기 설비로부터 공병 회수 후 완료 보고
7. 회수 완료 수신 후 자동 폐기설비 문닫힘 지시
8. 배출부 문 닫힘 후 완료 송신
| 공병 보관중 |  |  |  | 9. 반출입기 상태 확인 후 운송로봇에 공병 보관 지시
10. 바틀 반출입기 공병 보관부로 이동 11. 정위치 등 투입 준비 후 상위 System에 알림
12. 투입 준비 완료 수신 후 Bottle 반출입기 공병부 문열림 지시
13. 공병 보관부 문 열림 후 보고
14. 반출입기 준비 완료 수신 후 Robot 에 공병 보관 지시
15. 반출입기 공병 보관부에 공병 투입 16. 상위 시스템에 완료 송신
17. 로봇 작업 완료 수신 후 반출입기에 종료 지시
18. 공병 보관부 문 닫힘
| 작업 완료 |  |  |  | 19. 작업 종료

## ver.00
|  |  | [범례] BLUE：자동 / RED：수동 |  |  | 참고 SOP Link | http://edm2.sec.samsung.net/cc/link/verLink/155297522359004362/21
작업 순서 | 작업 절차 | 작업 상세 (현재) | 작업 상세 (완전 자동화) | 위험 작업 여부 | 자동화 개발 여부 | 자동화 개발에 필요한 기술(초안) | 비고
1 | 의뢰 접수 | 1) 의뢰자로부터 분석 의뢰 접수 | 1) 분석 의뢰 단계에서 가용 상태의 Bottle No. 선택하여 의뢰 | X | O | [SW] 시스템 - Bottle 반출입 관리
2 | Sampling용 bottle 전달 | 1) 분석 담당자 분석실 입실 2) 보관함에서 Bottle을 의뢰 수량만큼 꺼냄 3) Bottle 및 눈관리 스티커를 의뢰 수량만큼 밀봉 4) 시료보관실 테이블 위에 보관 5) 의뢰자에게 알림 | 1) 의뢰 접수된 Bottle들만 Barcode 인식하여 불출처리 2) 보관함에서 꺼냄 3) Bottle 및 눈관리 스티커를 의뢰 수량만큼 밀봉 ※ 눈관리 스티커는 자동 배출 불가능한 경우 현장 비치 4) 시료보관실에 배출 5) 의뢰자 및 분석 담당자에게 알림 | X | O | [HW] - Sampling용 bottle 분출 station . #1 Barcode 인식 . #2 눈관리 스티커 부착, 밀봉 #2-1 복잡도 증가시 의뢰자가 실시 ex. 자판기, 무인 택배함 등 보관함 - 보관함 ↔ 시료보관실 단일화 검토 [SW] - 보관 Process 수립 - Bottle 모니터링, 수량 관리, 선별 | #1 Bottle Barcode - 어느 시점에 붙어있는건지 - 바코드 부착위치는 늘 동일한지 - 바코드 실물 사진 예시 #2 눈관리 스티커, 밀봉 - 눈관리 스티커 부착 위치 등 예시 - 밀봉은 어디에 실시하는지 #3 현 바틀 보관함 위치 및 형상 확인 - 분석실 내부인지
3 | 설비 상태 확인 | 1) 전처리 설비 상태 확인 1-1) Stock solution 소진 여부 확인 －소진된 경우 제조 및 교체 수행 1-2) Stock solution 비치 후 사용기간 확인 －사용기간 경과된 경우 상황에 따라 지속 사용 또는 교체 수행 2) 분석 설비 상태 확인 2-1) 설비 가동 여부 / Error 발생 여부 / Plasma On 여부 등 확인 －설비 이상 발생시 정상화 후 분석 재개 2-2) 폐액 용기 용량 확인 －필요한 경우 교체 수행 | 1) 전처리 설비 상태 확인 1-1) Stock solution 소진 여부 확인 1-1-1) 기준치에 미달되면 분석 담당자에게 알림 & 자동화 Process 일시 정지 1-1-2) 분석 담당자 입실하여 제조 및 교체 진행 & Continue 선택하여 자동화 Process 재개 or 초기화 / Manual 전환 등 선택 1-2) Stock solution 비치 후 사용기간 확인 1-2-1) 기준치에 미달되면 분석 담당자에게 알림 & 자동화 Process 일시 정지 1-2-2) 분석 담당자가 교체 및 지속 사용 여부 선택 1-2-2-1) 교체 선택 時 분석 담당자 입실하여 제조 및 교체 진행 & Continue 선택하여 자동화 Process 재개 or 초기화 / Manual 전환 등 선택 1-2-2-2) 지속 사용 선택 時 순연 기간 입력, 입력한 기간만큼 알람 Off & 자동화 Process 재개 or 초기화 / Manual 전환 등 선택 2) 분석 설비 상태 확인 2-1) 설비 가동 여부 / Error 발생 여부 / Plasma On 여부 등 확인하여 이상 발생 時 분석 담당자에게 알림 & 자동화 Process 일시 정지 → 설비 정상화 후 Continue 선택하여 자동화 Process 재개 or 초기화 / Manual 전환 등 선택 2-3) 폐액 용기 확인하여 기준치 이상이면 분석 담당자에게 알림 & 자동화 Process 일시 정지 → 분석 담당자 입실하여 폐액 용기 교체 진행 & Continue 선택하여 자동화 Process 재개 or 초기화 / Manual 전환 등 선택 | △ | O | [HW] - Stock solution 용량 인식 기능 - 폐액 용량 인식 기능 [SW] - Stock solution 비치 기간 관리 # 설비 상태 진단으로 설비 개조하여 구현 필요
4 | 시료 수령 및 이동 | 1) 의뢰자가 시료를 시료보관실에 제출 (라인비닐로 밀봉 상태) 2) 분석 담당자에게 알림 3) 분석 담당자 분석실 입실 4) 시료 육안 확인 5) 분석 Bay까지 운반 | 1) 의뢰자가 시료보관실 內 시료 접수 장치에 시료 안착 2) Barcode 인식을 통한 시료 정보 자동 확인하여 분석 설비 PC로 전송 및 분석 담당자에게 알림 3) Database 기반 시료 자동 운송 3-1) 분석 가능 & Manual 전처리 불필요한 경우 → 전처리 설비까지 시료 자동 운송 3-2) 분석 가능 & Manual 전처리 필요한 경우 → 분석 Bay 시료보관함까지 시료 자동 운송 & 자동화 Process 일시 정지 → 안전보호구 준비 및 착용, Manual 전처리 후 자동화 Process 재개 or 초기화 / Manual 전환 등 선택 3-3) 분석 불가능한 경우 → 의뢰자 및 분석 담당자에게 알림 | X | O | [HW] - 시료 반입구 station . 시료정보 확인(Barcode) . 버퍼 룸(외부(시료보관실) ↔ 분석실간 통과 시) . 반입구 ↔ MR interface - 시료 이송 . 전처리 설비 . Bay 내 시료보관함(수작업용) [SW] - 연동 시스템 구성
5 | 안전 조치 | 1) 안전보호구 준비 및 착용 | N/A | X | O
6 | 시료 장착 | 1) 라인비닐에서 시료 Bottle 꺼냄 2) Label 확인 3) Bottle cap Open 4) 전처리 설비 내부 Tray에 Bottle 비치 5) Label 비치 순번 기록 | 1) 전처리 설비 Door open 2) 운송되어 온 시료 Bottle을 전처리 설비 내부에 비치 3) 전처리 설비 Door close 4) Bottle cap Open | O | O | [HW] - 다관절 로봇 - Align 및 주행 요구 기술(QR, 리플렉터, LDS 등) - End effector . Bottle control . #1 Door control [SW] - 전처리 설비와 통신(PIO) | #1 Door control → 설비 개조 구현 시 삭제가능
7 | 분석 조건 수립 및 분석 시작 | 1) Method 설정 및 Batch 생성 | 1) 분석 설비 SW에서, 인식된 Barcode를 기반으로 시료 정보 인식 2) 적정 Method 설정 3) Batch 자동 생성 4) 분석 시작 | X | O | # 설비 상태 진단으로 설비 개조하여 구현 필요
8 | 분석 종료 | 1) 분석 종료 수동 확인 2) Data 확인, 추출 및 정리 | 1) 분석 종료 알림 2) Bottle cap close 3) Data 확인, 추출 및 정리 | O | O | # 설비 상태 진단으로 설비 개조하여 구현 필요
9 | 시료 폐기 | 1) 전처리 설비 내부 Tray로부터 Bottle 꺼냄 2) Bottle cap close 3) Chemical 폐기 Wet bath로 폐기시료 운반 4) Bottle cap open 5) 시료 폐기 6) 초벌 세정 | 1) 전처리 설비 Door open 2) 분석 완료된 시료 Bottle을 전처리 설비로부터 꺼냄 3) 폐기 자동화 설비로 운송 4) 폐기 자동화 설비 투입구 Door open 5) 투입구 Tray에 Bottle 비치 6) 전처리 설비에 존재하던 Bottle 모두 이동 비치 완료되면 폐기 자동화 설비 투입구 Door close 7) 폐기 자동화 Process 시작 | O | O | [HW] - 다관절 로봇 - Align 및 주행 요구 기술(QR, 리플렉터, LDS 등) - End effector . Bottle control . #1 Door control - 시료 이송 . 폐기 자동화 설비 [SW] - 폐기 자동화 설비와 통신(PIO)
10 | Bottle 세정 | 1) Water showering용 Wet bath로 초벌 세정된 Bottle 운반 2) Bath 내부 Bottle 및 Cap 비치 후 연속 Flushing & Purge (24시간 이상) 3) Bottle 자동 세정대로 Bottle 운반 4) 자동 세정대에 Bottle 장착 및 Bubble bath에 Cap 비치 5) 자동 세정 Process 실행 | 1) 폐기 자동화 Process 종료 2) 폐기 자동화 설비 배출구 Door open 3) 배출구 Tray로부터 Bottle 회수 4) Bottle cap open 5) 자동 세정대에 Bottle 장착 및 Bubble bath에 Cap 비치 6) 자동 세정 Process 실행 | X | O | [HW] - 다관절 로봇 - Align 및 주행 요구 기술(QR, 리플렉터, LDS 등) - End effector . Bottle control . #1 Door control . #2 Bottle cap open, cap control - 시료 이송 . 폐기 자동화 설비 . 자동 세정대 [SW] - 폐기 자동화 설비와 통신(PIO) | #2 Bottle cap open, cap control - MR 이 수행할 수 있을지, 기타 open 모듈 필요할지
11 | Bottle 회수 | 1) 자동 세정대로부터 건조 완료된 Bottle 회수 2) Bubble bath 로부터 Cap 회수 및 Dry 3) Bottle cap close 4) Bottle 보관함에 보관 | 1) 자동 세정대로부터 건조 완료된 Bottle 회수 2) Bubble bath 로부터 Cap 회수 및 Dry ※ 현 자동 세정대로는 Bottle cap 자동 회수 & 건조 및 Close 작업 진행 불가 3) Bottle cap close 4) Bottle 보관함에 보관 | X | X
12 | Bottle 재등록 | N/A | 1) Bottle 보관함으로 회수된 Bottle의 Barcode 인식하여 가용 상태로 전환 | X | O | # 시료 반입구 station 으로 전달
13 | 정리 정돈 | 1) 사용 설비 주변 정리 정돈 2) Stock solution 및 폐액 용기 확인 3) 분석실 퇴실 | 1) 사용 설비 주변 정리 정돈 2) 분석실 퇴실 | X | X