## Slide 1
2024. 5. 14
분석실 무인화 시스템(LIMS)
구축방안

## Slide 2
1. 시스템 구성도
1-1. 작업 프로세스
1-2. H/W 구성도
2. 시스템 구현 방안
2-1. As-Is
2-2. To-Be
2-3. LIMS Architecture
2-4. LIMS Operation Process
2-5. Dispatcher 운영
3. 운영 시나리오 표준안
3-1. Normal Scenario
3-2. Abnormal Scenario
3-3. Abnormal Case 예시
목 차

## Slide 3
1. 시스템 구성도
1-1. 작업 프로세스
반출입기
로봇
반출입기
공병 준비
시료 제출
시료 수량 체크 및
Air Blowing
시료 검수
(바코드 리딩, 캡 토크 조절)
시료 보관
공병 바코드 리딩
라벨 스터커 부착
공병 분출
시료 샘플링
시료 LOAD 준비
시료 LOAD
시료 운송
[To] 분석설비or STK
시료 UNLOAD
분석설비
로봇
로봇
STK
시료 UNLOAD
시료 분석
시료 회수
(시료 LOAD)
시료 운송
[To] STK
시료 폐기 준비
시료 보관
시료 바코드 리딩
시료 회수 준비
시료 UNLOAD
폐기 시료 회수
(시료 LOAD)
시료 운송
[To] 폐기설비
폐기/세정 완료
로봇
반출입기
공병 회수
(시료 LOAD)
공병 운송
[To] 반출입기
공병 UNLOAD
공병 보충
PIO 통신
폐기설비

## Slide 4
1. 시스템 구성도
1-2. H/W 구성도
Dummy
MES
MCS
TC
운영 PC
상위 System (TDS)
RCS
AS-IS
TO-BE : LIMS
DB서버
Controller (제어 PC)
모니터링
PC
Controller
반출입기
분석기
Stocker
폐기설비
MOMA
PIO 통신
현재 개별로 구성되어 있는 상위 System(Dummy MES, MCS, TC)과 MOMA 시스템을
분석실 무인화 시스템(LIMS)로 통합 구성하는 형태로 변경함.
AIMS
AIMS
분
석
실
반출입기
Stocker
폐기/세정
MOMA
Dispatcher
분석기

## Slide 5
2. 시스템 구현방안
전처리 Demo
PC
폐기 모사
PLC
Host AP
Wifi
Host AP
#1 ~ #n
PIO통신
MOMA
PC
MOMA
#1~#n
TC
Server
RISE
Server
MES Dummy
Server
MCS
Server
진단 IoT
Server
RCS/ACS
Server
Ethernet
DATA
COLOR
올해 범위 제외
(SW 사전 필요 조치 수준)
Bottle 반출입기
PLC
Bottle Stocker
PLC
UI
UI
UI
UI
DB
DB
DB
DB
2-1. AS-IS
상위 System(Dummy MES, MCS, TC, RCS)과 MOMA 시스템이 개별로 구성되어 각 시스템 간 인터페이스가 필요하고 AIMS와 연계 방안을 세워야 함.

## Slide 6
2. 시스템 구현방안
2-2. TO-BE
분석기
PC
폐기 모사
PLC
반출입기
PLC
Stocker
PLC
MOMA
PLC/MW(PC)
Controller PC PGM 구성
PC
PIO통신
Stocker Ctrl 프로세서
PGM
반출입 Ctrl
프로세서
PGM
분석 Ctrl
프로세서
PGM
MR Ctrl
프로세서
PGM
폐기/세정 Ctrl
프로세서
PGM
AIMS SECS/GEM
PGM
Dispatcher
작업에 대한 Job을 생성하고 장비의 운영동작을 Control 한다.
(장비간의 우선순위 및 동작 상태 결정)
PGM
DB
Server PC
Operating PC
PC
Monitoring PC
PC
AIMS
SYSTEM
Server PC
Ethernet
MQTT
MQTT Broker
PIO
분석실 설비와의 연동 및 상위 시스템(Dummy MES, MCS, TC) 과 로봇 Control 미들웨어를 통합할 수 있는 LIMS를 재 구축하여 AIMS와 연계가 원활한 분석실 무인화 시스템을 구축하고자 함.
RCS
Server

## Slide 7
2. 시스템 구현방안
2-3. LIMS Architecture
운영 PC
DB서버
Controller
(제어 PC)
모니터링
PC
LIMS Controller
Dispatcher
AIMS SECS/GEM
REST
PLC
PC
PLC
PLC
PLC/MW(PC)
AIMS
Process간 event driven 방식에 따른 실시간성 지원, Rest API호출방식을 이용한 융통성, message bus를 이용한 확장성 지원하는 구조설계 적용하여 분석실 무인화 시스템(LIMS)를 구현함.
반출입기
분석기
Stocker
폐기설비
MOMA
Message
Broker
반출입기
분석기
Stocker
폐기/세정
RCS
Server
Message Bus
MOMA

## Slide 8
2. 시스템 구현방안
2-4 LIMS Operation Process
Bottle
반출요청
By LIMS
: Mannual Operation
: Auto Operation
Bottle
반출요청 By AIMS
Bottle 반출
Bottle Barcode
의뢰자 시료유형
Loader부 Bottle 투입
Bottle Stocker 입고
분석기
분석결과 판정
By AIMS Or LIMS
Bottle Stocker 입고
폐기
Unloader부 Bottle 투입
Bottle 반출입기
Bottle Stocker
분석기
폐기
의뢰자는 AIMS Or LIMS에서 Bottle 반출 요청함. 시료채취 후 투입된 Bottle은 MR을 이용 Bottle Stocker로 이동 후 작업 대기함. Dispatcher Process는 우선순위에 따라 Bottle Dispatching 수행. 분석기의 분석결과 데이터에 대한 의뢰자 판정에 따라 재검, 폐기, 대기를 진행.
분석결과 AIMS 보고
1
2
3

## Slide 9
2. 시스템 구현방안
2-5. Dispatcher 운영
Dispatcher | 역할 | Dispatching Rule
 | SECS/GEM에서 기록된 Data로 Job 생성 각 장비에 대한 동작 지시 및 운영 실시간 진행사항 Data 수집 및 DB 기록 상위(AIMS) 보고용 Data 작성 및 AIMS SECS/GEM에 보고 Bottle Job Priority Logic | (1) 긴급 실 Bottle 반출입기 처리우선 (2) Bottle 반출입기 우선 (3) 분석설비 우선 (4) 분석 후 재 작업 (5) 선입선출 순으로 추출
Controller (제어 PC)
분
석
실
분석기
Stocker
MOMA
반출입기
(예) 긴급 실 Bottle 반출입기 처리우선
Dispatcher
3-1
Dispatcher는 각 장비에 대한 동작을 우선순위에 따라 지시 및 운영하는 Controller의 핵심 프로세서이며
작업 의뢰자의 요구에 따라 작업순서를 유동적으로 변경 가능
Transfer job List [AIMS or LIMS} | 
3 | 시료#1 실Bottle
1 | 시료#2 실Bottle
긴급 | 시료#3 실Bottle
2 | 시료#4 실Bottle
3 | 시료#5 실Bottle
Priority Logic 적용 |  | Destiny
긴급 | 시료#3 실Bottle | To. STK
긴급 | 시료#3 실Bottle | To. 분석
1 | 시료#2 실Bottle | To. STK
2 | 시료#4 실Bottle | To. STK
3 | 시료#1 실Bottle | To. STK
3 | 시료#5 실Bottle | 대기
3-2
3-3
2-1
4-1
1-1
5-1
2-2
4-2
1-2
2-3
5-2
폐기설비
3-5
3-4

## Slide 10
3. 운영 시나리오 표준안
3.1.1 Normal Scenario(반출입기-> Bottle Stocker)
반출입기
Stocker
3-1. Normal Scenario
MR
Dispatcher
MR CTRL
Stocker CTRL
반출입기 CTRL
Unload Request
Unload Request
(Fm 반출입설비 OR DB)
반송가능 여부 확인 :
- MR Robot 상태 : Idle(Ok)
- Fm 상태 : Unload Request
- To 상태 : Load Request
Transfer Request
(Fm Scheduler)
Transfer Request
Ready
Ready
(Fm 반출입기)
반송지시전달
(Fm 반출입 Unload Port)
반송지시
(Fm 반출입 Unload Port)
Busy
Busy 상태보고

## Slide 11
3. 운영 시나리오 표준안
3.1.2 Normal Scenario(반출입기-> Bottle Stocker)
반출입기
Stocker
3-1. Normal Scenario
MR
Dispatcher
MR CTRL
Stocker CTRL
반출입기 CTRL
Unloading Completed
상태 보고
Unloading Completed
반송 지시전달
(Fm 반출입기 Unload Port)
(To Stocker Load Port)
반송 지시
(Fm 반출입기 Unload Port)
(To Stocker Load Port)
Loading Completed
상태 보고
Loading Completed
Unload Request
Unload Request
UNLOADING
LOADING

## Slide 12
3. 운영 시나리오 표준안
3.2.1 MR Robot에서 분석기 Bottle 투입 이동 중 분석기 Power Down 발생한 경우
(Alarm 발생 및 Job Cancel 후 Stocker로 이동 투입, Job Confirm 후 MR Robot 이동 중 Abnormal 발생 Case)
분석기
Stocker
MR
Dispatcher
MR이 분석기로 이동中
MR CTRL
Stocker CTRL
분석기 CTRL
Status 미신호
Status 미신호 감지
Pause and Initialize 지시
Status 미신호 보고
Pause and Initialize
Monitoring PC
ALARM 발생
Alarm Report
Job Cancel
반송 지시
(To Stocker Load Port)
Initialize Comp
반송 지시 전달
(To Stocker Load Port)
Load Request
Load Request
(Fm 반출입설비 OR DB)
반송가능 여부 확인 :
- MR Robot 상태 : Idle(Ok)
- To 상태 : Load Request
3-2. Abnormal Scenario

## Slide 13
3. 운영 시나리오 표준안
3.2.2 MR Robot에서 분석기 Bottle 투입 이동 중 분석기 Power Down 발생한 경우
분석기
Stocker
MR
Dispatcher
Loading Completed
상태 보고
Loading Completed
LOADING
IDLE
IDLE 상태보고
Busy
Busy 상태보고
3-2. Abnormal Scenario
MR CTRL
Stocker CTRL
분석기 CTRL

## Slide 14
3. 운영 시나리오 표준안
3-3. Abnormal Case 예시
3.3.1 Abnormal Scenario(MR Robot-> 분석기) 정상 투입 이동 중 분석기 Status 신호 OFF 발생시
분석기 OFF
Stocker
Monitoring PC
Status Off 신호 송신
Pause, Initialize
And Job Cancel
MR to STK Job Confirm
AIMS
DB
Load Job Confirm
Job End
IDLE
Move to 분석기
①
②
③
⑤
Move to STK
ALARM 발생
④
⑥
⑦
사용자 알람 경고
SMS 문자 통보 여부 ?
Attribute | Description
STATUS | 장비 상태 보고 신호 (Run, Idle, Down) 장비와 일정 Cycle로 장비 상태를 송수신
STATUS 신호가 미신호 된 상태를 분석기 전원 OFF로 판단
Dispatcher
Message Bus
MOMA