## Slide 1: Priority of Realtime Events to MoMa
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
재검병을 분석기에서 Stocker로 이동
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
실병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
분석기 Clear  반출입기 Clear  Stocker Clear  폐기설비 Clear
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
재검병을 분석기에서 Stocker로 이동
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
실병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
우선순위 재검토 예정

## Slide 2: (1) 우선순위에 따른 선택
Find IDLE 분석기
분석기 Empty
N
N
N
분석기 이동 재검병
Stocker Available
분석기 분석완료병
(1) 완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
(2) 재검병을 분석기에서 Stocker로 이동
Y
Y
Y
N
Alert 분석가 Stocker Full
Ask 분석가 재검병을 분석기에 유지
N
분석기 Available
Alert 분석가 분석기가 재검병으로 Full
반출입기 실병
Y
Y
(3) 실병을 반출입기에서 분석기로 이동
Y
N
Stocker 실병
(4) 실병을 Stocker에서 분석기로 이동
Y
N
Stocker 재검병
(5) 재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
Y
N
Other Jobs
Other Jobs
N
Y

## Slide 3: <반출입기 실병>에서 시작
MoMa IDLE
반출입기 실병
NEXT
Y
N
(할당) 분석기 IDLE
Lock
반출입기 & (할당) 분석기
N
Y
Stocker Available
N
N
Move to
반출입기
Get 반출입기 실병
Move to 분석기
Unlock 반출입기
Put (할당) 분석기 실병
Move to DMZ
Unlock (할당) 분석기
Lock
반출입기 & Stocker
Y
Y
Move to
반출입기
Get 반출입기 실병
Move to Stocker
Unlock 반출입기
Put Stocker 실병
Move to DMZ
Unlock Stocker

## Slide 4: <Stocker 실병>에서 시작
MoMa IDLE
Stocker 실병
NEXT
Y
N
(할당) 분석기 IDLE
Lock
반출입기 & (할당) 분석기
N
Y
Select Next 실병
N
N
Move to
반출입기
Get 반출입기 실병
Move to 분석기
Unlock 반출입기
Put (할당) 분석기 실병
Move to DMZ
Unlock (할당) 분석기
Lock
반출입기 & Stocker
Y
Y
Move to
반출입기
Get 반출입기 실병
Move to Stocker
Unlock 반출입기
Put Stocker 실병
Move to DMZ
Unlock Stocker

## Slide 5
MoMa IDLE
반출입기 실병
Lock 할당 분석기
Move 반출입기 실병 to 할당 분석기
Put 반출입기 실병 to 할당 분석기
Unlock 할당 분석기
Set MoMa IDLE
NEXT
Y
N
Y
Select 실병
할당 분석기 IDLE
할당 분석기 IDLE
Lock
반출입기 & 할당 분석기
N
Y
분석기 Stocker Available
N
N
Move to
반출입기
Get 반출입기 실병
Unlock 반출입기

## Slide 6
MoMa IDLE
Check
Move 분석완료병 to 폐기설비
분석기 IDLE
반출입기 No 실병
Stocker No 실병
Stocker No 재검병
Stocker No 공병
실병과 재검병의 우선순위
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
분석기 분석완료병
분석기:
반출입기 No 분석완료병
Move 분석완료병 to 폐기설비
N
N
Y
Move 실병 to 분석기
반출입기 실병
N
Y

## Slide 7: Dispatcher Structure
Subscriber
반출입기 Status
분석기 Status
폐기설비 Status
Stocker Status
MoMa Status
Publisher
Scheduler
DB Topics
UI Topics
반출입기 Update
분석기 Update
폐기설비 Update
Stocker Update
MoMa Update
DB Update
UI Update

## Slide 8
Action Commands from Dispatchers

## Slide 9: Pick & Put Actions at Nodes (Except MoMa)
Node | Actions | 실병 | 분석완료병 | 재검대기병 | 공병
InOutBot | Pick | ✓ |  |  | 
 | Put |  |  |  | ✓
Stocker | Pick | ✓ | ▲(2) | ✓ | ▲(3)
 | Put | ✓ | ▲(4) | ✓ | ▲(5)
Analyzer | Pick |  | ✓ | ✓ | 
 | Put | ✓ |  |  | 
Disposer | Pick |  |  |  | ✓
 | Put | ▲(1) | ✓ | ✓ (대기시간만료) | 
반출입기에 입고된 실병을 분석 안하고, 폐기  간혹 발생됨
분석기에서 분석이 완료(재검 없음)된 분석완료병을 Stocker에 잠시 대기  Disposer가 Full인 경우에 발생 가능하나, Disposer에 여유 Capa가 있으므로 거의 발생 안됨
Disposer에서 세척 완료된 공병을 Stocker에 잠시 보관  반출입기가 Full인 경우에 발생 가능하나, Disposer에 여유 Capa가 있으므로 거의 발생 안됨
2번과 같은 경우
3번과 같은 경우

## Slide 10: Status Definition of Each Nodes
Subjcet | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7
Bottle Pack | Filled (실병) | Empty (공병) | Complete (분석완료) | Waiting (재검대기) | Disposed (폐기) | Missing | Reserved
반출입기 | On/Off | Busy | Idle | Error | Maintenance | Full | Reserved
분석기 | On/Off | Busy | Idle | Error | Maintenance | Full | Reserved
Stocker | On/Off | Busy | Idle | Error | Maintenance | Full | Reserved
폐기설비 | On/Off | Busy | Idle | Error | Maintenance | Full | Reserved
MoMa | On/Off | Busy | Idle | Error | Maintenance | - | Reserved

## Slide 11: Priority of Realtime Events to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
재검 병을 분석기에서 Stocker로 이동
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료
우선순위 재검토 예정

## Slide 12: Actions from 반출입기 to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 13: Actions 반출입기 to MoMa
실병을 반출입기에서 분석기로 이동
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
  Open 반출입기 Door
    Pick 실병 from 반출입기
    Put 실병 to MoMa
  Close 반출입기 Door
  Send Map to 반출입기
  Move MoMa to 외부세척기(분석기)
  Put 실병 to 외부세척기
  Move MoMa to 분석기
  Open 분석기 Door
  Get Map at 분석기
    Pick 실병 from MoMa
    Put 실병 to 분석기
  Close 분석기 Door
  Send Map to 분석기
실병을 반출입기에서 Stocker로 이동
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
  Open 반출입기 Door
    Pick 실병 from 반출입기
    Put 실병 to MoMa
  Close 반출입기 Door
  Send Map to 반출입기
  Move MoMa to Stocker
  Open Stocker Door
  Get Map at Stocker
    Pick 실병 from MoMa
    Put 실병 to Stocker
  Close Stocker Door
  Send Map to Stocker
Get
Get
Put
Put

## Slide 14: Actions from 분석기 to MoMa
재검병을 분석기에서 Stocker로 이동
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 15: Actions from 분석기 to MoMa
재검병을 분석기에서 Stocker로 이동
  Move MoMa to 분석기
  Get Map from 분석기
  Open Door at 분석기
    Pick 재검병 at 분석기
    Put 재검병 at MoMa
  Close Door at 분석기
  Send Map to 분석기
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at Stocker
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
완료된 병을 분석기에서 폐기설비로 이동
  Move MoMa to 분석기
  Get Map from 분석기
  Open Door at 분석기
    Pick 완료된 병 at 분석기
    Put 완료된 병 at MoMa
  Close Door at 분석기
  Send Map to 분석기
  Move MoMa to 폐기설비
    Pick 완료된병 at MoMa
    Put 완료된 병 at 폐기설비
(폐기설비는 Map 불필요)
Get
Get
Put
Put

## Slide 16: Actions from Stocker to MoMa
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 17: Actions from Stocker to MoMa
재검병을 Stocker에서 분석기로 이동
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 재검병 at Stocker
    Put 재검병 at MoMa
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
  Move MoMa to 외부세척기(분석기)
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at 외부세척기
    Put 재검병 at MoMa
  Move MoMa to 분석기
  Open 분석기 Door
  Get Map at 분석기
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at 분석기
  Close 분석기 Door
  Send Map to 분석기
재검병을 Stocker에서 폐기설비로 이동
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 재검병 at Stocker
    Put 재검병 at MoMa
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
  Move MoMa to 폐기설비
    Pick 재검병 at MoMa
    Put 재검병 at 폐기설비
(폐기설비는 Map 불필요)
Get
Get
Put
Put

## Slide 18: Actions from Stocker to MoMa
공병을 Stocker에서 반출입기로 이동
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Pick 공병 st Stocker
    Put 공병 at MoMa
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
    Pick 공병 at MoMa
    Put 공병 to 반출입기
  Send Map to 반출입기
Get
Put

## Slide 19: Actions from 폐기설비 to MoMa
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
반출입기
분석기
폐기설비
Stocker
실병투입
분석완료
재검실행
폐기완료

## Slide 20: Actions from 폐기설비 to MoMa
공병을 폐기설비에서 반출입기로 이동
  Move MoMa to 폐기설비
  Get Map from 폐기설비
    Pick 공병 at Stocker
    Put 공병 at MoMa
  Move MoMa to 반출입기
  Get Map from 반출입기
    Pick 공병 at MoMa
    Put 공병 at 반출입기
  Send Map to 반출입기
공병을 폐기설비에서 Stocker로 이동
  Move MoMa to 폐기설비
  Get Map from 폐기설비
    Pick 공병 at Stocker
    Put 공병 at MoMa
  Move MoMa to Stocker
  Get Map from Stocker
  Open Door at Stocker
    Put 공병 st MoMa
    Put 공병 at Stocker
  Close Door at Stocker
  Send Map to Stocker
Get
Get
Put
Put

## Slide 21: Pack Scenario
No Pack
1 Pack
>1 Pack
Pack Scenario #1
Pack Scenario #2
Pack Scenario #3
Recipe/의뢰건 관리  Recipe ID